Р  О  С  С  И  Й  С  К  А  Я    Ф  Е  Д  Е  Р  А  Ц  И  Я

Министерство здравоохранения Забайкальского Края

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Государственное  учреждение  здравоохранения

КРАЕВАЯ   КЛИНИЧЕСКАЯ   БОЛЬНИЦА

Коханского ул., д. 7, г. Чита, 672038,тел. 31-43-23, факс. (302-2) 31-43-24

E-mail: okboffice@mail.ru

_________________________________________________________________

№__398-о__                                                                    «__30___»___10_ 2012г.

«Утверждаю»

Главный врач ККБ_____________________

Лиханов И.Д.

Информационное письмо

Электрофорез белков: принцип, эволюция носителей

Зав. КДЛ ККБ, к.м.н. Колесниченко Л.Р.

В настоящее время известно более 150 индивидуальных сывороточных белков, значительную часть которых количественно можно определить современными иммуноферментными, иммунохемилюминисцентными, иммунотурбидиметрическими методами. Одним из наиболее информативных и менее дорогостоящих лабораторных тестов является электрофорез белков биологических жидкостей. Данный метод позволяет за одно тестирование оценить общую картину белкового статуса пациента.

Электрофоретический анализ белковых фракций:

- определяет направление поиска патологического процесса – скрининг;

- определяет логический алгоритм дальнейших исследований;

- уменьшает затраты на лабораторные исследования;

- является основным при скрининге и диагностике злокачественных моно- и поликлональных гаммапатий.

Принцип метода электрофореза состоит в разделении молекул под воздействием электрического поля, где молекула двигается со скоростью, пропорциональной её заряду. Для этого её заряд не должен быть равен 0. При этом  (+) заряжённые частицы двигаются к катоду, имеющему (-) заряд, а (-) заряженные частицы двигаются к аноду, имеющему (+) заряд.

Что требуется для проведения электрофореза?

Источник напряжения

Буферный раствор для проведения тока и придания молекулам заряда

Носитель образца (на который наносится образец)

Носителем образца является:

Бумага – долгая методика.

Ацетатцеллюлозная плёнка – более нейтральный носитель, чем бумага; требует пропитывания буферным раствором.

Гели агарозы – готовый к использованию гель.

Гели на основе полиакриламида – готовый к использованию, прозрачный носитель.

Капиллярный электрофорез – жидкая среда без носителя, разделение проводится в тонких капиллярах.

При выборе прибора нужно чётко определить спектр выполняемых методик: белковые фракции сыворотки крови, мочи, фракции изоферментов, иммунофиксация, фракции гемоглобинов или др., пропускную мощность прибора, потребность в данных исследованиях и стоимость как самого прибора, так и одного исследования.

Электрофорез на бумажных носителях является низкочувствительным, трудоёмким, позволяет одновременно проводить исследование не более 8-9 сывороток, возможности ограничены исследованием белковых фракций сыворотки крови и мочи. Время исследования 3-4 часа. Бумажный носитель в настоящее время практически не используется.

Электрофорез на ацетатцеллюлозной плёнке имеет более высокую чувствительность. Время выполнения исследования сокращается до 30-40 минут при одновременной загрузке до 24 образцов, количественное определение фракций производится при помощи денситометрии. Примером является прибор «Scanion» фирмы-производителя «Hospitex Diagnostic», «Астра» РФ.

Электрофорез в гелях агарозы является золотым стандартом клинического электрофореза. Позволяет исследовать дополнительно фракции гемоглобина, изоферментов, иммунофиксацию. Полуавтоматические системы имеют высокую пропускную способность, высокую воспроизводимость, просты в работе, имеют количественную оценку белковых фракций с помощью денситометрии. Программное обеспечение обеспечивает контроль качества разрешающей способности, чувствительности и линейности, сканирование по 19 программам, сохраняет изображения на жёстком диске, позволяя вести карту больного. К полуавтоматическим приборам относится система «Sebia Hydrasys 2», Великобритания; «Астра» РФ.

Капиллярный электрофорез является следующим этапом в развитии технологии электрофореза.

Электрофорез проводится в жидкой среде в сверхтонких капиллярах. Имеет высокую разрешающую способность, является очень быстрой методикой, требуется очень малый объём образца. Полностью автоматизирован, отсутствует этап окрашивания, прямое измерение.

Представителями данных приборов являются: автоматическая система капиллярного электрофореза Sebia: Capillaris и Minicap.

Система Capillaris является полностью автоматической, предназначена для лабораторий с большим объёмом исследований более 100 в день, высокая пропускная способность (до 90 тестов в час при анализе белковых фракций сыворотки крови).

Список литературы:

1.Ф.Дати, Э. Метцманн «Белки. Лабораторные тесты и клиническое применение», Москва, 2007г.

2. «Руководство по лабораторным методам диагностики», Национальный проект «Здоровье», Москва, 2007г.

3. «Клиническая лабораторная диагностика», Национальное руководство, том I, Москва, 2012г.