Р  О  С  С  И  Й  С  К  А  Я    Ф  Е  Д  Е  Р  А  Ц  И  Я

Министерство  здравоохранения  Забайкальского  края

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Государственное  учреждение  здравоохранения

КРАЕВАЯ   КЛИНИЧЕСКАЯ   БОЛЬНИЦА

Коханского ул., д. 7, г. Чита, 672038, 28-20-95, 71-02-21

E-mail: okboffice@mail.ru

__________________________________________________________________

№  147-О			                                                08    апреля  2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач ГУЗ «ККБ»_______________

Шальнев В.А.

Информационное письмо

Инфекционная безопасность в эндоскопии

Цепелев В.Л. - д.м.н., профессор кафедры госпитальной хиругии ЧГМА, Рафибекова Е.М.-  врач- эндоскопист.

Наряду со снижением количества операционных вмешательств, значимость эндоскопических манипуляций растет. Согласно некоторым данным из открытых источников за последнее десятилетие в России динамика роста количества манипуляций с одним эндоскопом за смену составила 15 % в год. Средняя нагрузка на аппарат за год – 700 манипуляций. Таким образом , качество обработки и хранения каждого конкрентного аппарата- это здоровье, в среднем, 700 пациентов в год. Основное направление обеспечения эпидемиологической безопасности эндоскопических манипуляций в будующем неразрывно связано с механизированным способом обработки эндоскопов. Механизированный способ обработки имеет ряд неоспоримых преимуществ: проводится в закрытой системе, процесс валидирован и документирован, высока его эффективность, надежность и безопасность для эндоскопа. Кроме этого моечно-дезинфицирующие машины (МДМ) облегчают труд и уменьшают занятость медицинского персонала обработкой эндоскопа, снижают уровни воздействия на него паров и растворов химических  средств, а так же инфекционных агентов.Таким образом использование МДМ способствует улучшению качества оказания населению эндоскопической помощи и сохранению здоровья персонала.Вся эндоскопия связана с определенным риском заражения возбудителями различных инфекции для персонала как во  время ее  выполнения, так и в процессе дезинфекции инструментов. Особенно высок риск при  бронхоскопии, это касается заражения гепатитом, ВИЧ и М. tuberculosis.  Персонал, проводящий потенциально опасные процедуры, необходимо обеспечить защитной одеждой/ оборудованием и  инструктировать о правильном поведении.

Рекомендации по безопасности работы персонала с оборудованием и инструментарием.

-Иньекционные иглы нельзя убирать обратно в первоначальную  тару, а заостренные  биопсионные щипцы с зубцами  требуют тщательной чистки .

-Использование однократных инструментов, особенно иньекционных игл, способствует снижению риска инфицирования, которое может произойти во время чистки оборудования.

-Весь персонал должен быть привит от гепатита В и туберкулеза, а иммунитет и туберкулезный статус должны быть подтверждены соответствующим образом.

Защитная одежда

Специальные перчатки для осмотра защищают персонал от возможного заражения, но они не обеспечивают защиту пациентов и поэтому их следует менять после каждой процедуры. Для защиты органов дыхания обязательно использовать лицевые маски, а в отдельных случаях респираторов. Если бронхоскопия требуется пациенту с известным мультирезистентным туберкулезом или подозрением на него, то ее следует выполнять в кабинете, оснащенном вытяжной вентиляцией.  Халаты и водонепроницаемые фартуки могут защитить рабочую одежду  персонала от загрязнения/ заражения.  В системе профилактики госпитальной инфекции значительная роль отводится требованиям по обработке эндоскопической аппаратуры. Поэтому надежная, безопасная во всех отношениях (эпидемиологических, экологических) обработка эндоскопической аппаратуры является залогом здоровья населения. Требования по обработке эндоскопической техники введены в 2003 г в ранг закона , и исполнение его должно быть неукоснительно.

Законодательными документами по обработке эндоскопов являются:

1. Санитарные правила (СП) 3.1.1275-03 от 02.04.2003г.

2. СП 3.12569-10, изменения и дополнения :№ 1 к СП 3.1.1275-03 «Профилактика инфекционных заболеваний при эндоскопических манипуляциях»

3. Санитарные правила и нормы (САНПИН) 2.1.3.2630-10, санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющих медицинскую деятельность ( раздел10 п10.11.1. п 10.11.2.- требования к набору помещений эндоскопических отделений).

4. Методические указания МУ 3.5.1937-04 « Очистка, дезинфекция и стерилизация эндоскопов и инструментов к ним»

Организация работы в эндоскопических отделениях( кабинетах)

Эндоскопическая служба организуется в краевых, городских и центральных районных больницах с коечным фондом более 300 коек, в онкологических диспансерах ( более 100 коек) и в поликлиниках, обслуживающих 50.000 человек и более ,( приказ Министества Здравоохранения СССР № 1164 от 10.12.1976).

Приказы регламентирующие деятельность врачей–эндоскопистов и средних медработников:

- Приказ МЗ РФ №222 от 31.05.96г. « О совершенствовании службы эндоскопии в учреждениях здравоохранения Российской федерации.

-Приказ №286 от 19.12.94г. об утверждении положения « О порядке допуска к осуществлению профессиональной деятельности».

-Приказ №33 от 16.02.95г. «Об утверждении положения об аттестации врачей».

-Приказ №35 от 20.02.95г. «Об оплате труда работников»

-Приказ №318 от 17.11.95г. «Положение о квалификационном экзамене на получение сертификата специалиста».

-Приказ №336 от 14.11.97г. « О совершенствовании деятельности диагностических центров»

Требования к помещениям эндоскопических отделений (кабинетов).

-Отделения должны быть изолированными , просторными, легко проветриваемыми с помощью естественной и искусственной вентиляции.

-Иметь легко моющиеся покрытия ( кафель).

-Должны быть  оснащены необходимой мебелью для хранения медикаментов.

- Иметь условия для чистки, мытья и обработки эндоскопов.

В « Пособии по проэктированию учреждений» СНиП 2-080289 указан перечень необходимых помещений и площадей. Для каждого вида исследования ( гастроскопия, колоноскопия, бронхоскопия) должны быть отдельные кабинеты. Помещения для исследования желудка  включают:

1. Кабинет врача площадью 10м.

2. Процедурный кабинет 18м.

Помещения для исследования толстой кишки включают:

1. Кабинет врача 10м.

2.Процедурный кабинет18м.

3.Слив 2м.

4. Кабинет для раздевания 2м.

Помещения для бронхоскопии включают:

1.Кабинет врача 10м.

2. Процедурный кабинет 36м.

3. Шлюз- 2м.

При всех кабинетах должны быть моечно-стерилизационные помещения 10м. Эндоскопические операционные плановые – 36м, предстерилизационная – 10 м. Экстренная операционная – 22м, предстерилизационная – 10м. Дополнительные помещения:

-Холл для ожидающих исследования больных.

- Помещение для отдыха  после исследования больных.

-Помещение для хранения аппаратуры , инструментария, белья.

Кабинеты должны быть обеспечены:

-питанием электроэнергией 380 вольт

-системой заземления

-централизованной подачей мед газов

-централизованной системой вакуумотсоса

- принудительной вентиляцией.

Штаты эндоскопических отделений ( кабинетов)

На 1 врачебную ставку выделяется 1 ставка медсестры. При наличии 4 врачей устанавливается должность заведующего отделением. Должность санитарки устанавливается из расчета 0.5 ставки на 1 ставку врача- эндоскописта, но не менее 1 ставки. Отдельно выделяется медсестра для обработки аппаратуры.

Принципы обработки эндоскопического оборудования

Методика и порядок обработки эндоскопов в соответствии с данными документами  обеспечивают эпидемиологическую безопасность при  применении, а так же обработку, которая менее травматична для самого оборудования и позволяет увеличить оборот аппаратов в течение рабочей смены.

Санитарными правилами (СП 3.1.1275-03)  введены понятия : нестерильные эндоскопические манипуляции и правила обработки эндоскопов, участвующих в данных процедурах. Для данных эндоскопов впервые введен этап окончательной обработки под названием « Дезинфекция высокого уровня», и  данное определение не может быть применено при обработке других изделий немедицинского назначения. Обработка эндоскопов и инструментов может осуществляться в ручном варианте или механизировано (моечные машины, установки). При проведении очистки, дезинфекции и стерилизации эндоскопов и инструментов к ним, допускается к применению оборудование и материалы, средства для очистки, дезинфекции, стерилизации, разрешенные в установленном порядке в Российской Федерации. При выборе средств учитываются рекомендации изготовителей эндоскопов и инструментов к ним, касающиеся воздействия конкретных средств на материалы этих изделий.

Обработка эндоскопов в ручном исполнении требует высокой квалификации медицинского работника. Поэтому по п 1.5 дополнений с СП 3.1.1225-03 для обеспечения эпидемиологической безопасности эндоскопических манипуляций, весь персонал эндоскопического отделения ( кабинета), а так же эпидемиологи, помошники эпидемиологов обязаны пройти по вопросам соблюдения санитарно- противоэпидемического режима обработки эндоскопов и инструментов к ним в учреждениях последипломного образования с получением удостоверения( сертификата) государственного образца.

Обработку эндоскопов проводит штатный специально выделенный и обученный медицинский персонал. Наиболее надежный метод обработки, практически исключающий человеческий фактор это обработка эндоскопической аппаратуры в моечных  машинах полного цикла исполнения. Эндоскопы и инструменты к ним , участвующие в стерильных манипуляциях, в соответствии с нормативными документами, подвергаются стерилизации. Методы стерилизации, используемые для эндоскопов, должны быть в соответствии с требованиями производителей и методами,  разрешенными в установленном порядке в РФ. Стерилизация гибких , жестких, в том числе операционных эндоскопов запрещается в пароформалиновых камерах и озоновых стерилизаторах, так как пароформалиновые камеры не обеспечивают процесс стерилизации представляют существенную опасность для здоровья персонала. Режимы стерилизации эндоскопов в озоновых стерилизаторах в настоящее время не разработаны. Наиболее надежный щадящий метод стерилизации- это стерилизация плазмой и этиленоксидом.

Создание асептических условий в процессе хранения эндоскопов после обработки ( в соответствии с пунктом СП 3.1.1275-03) осуществляется в специальном шкафу, исключающем вторичную контаминацию.

Алгоритм обработки гибких эндоскопов

Этапы обработки гибких эндоскопов:

Предварительная очистка, тест на герметичность, очистка окончательная ( предстерилизационная, если предстоит стерилизация эндоскопов), ополаскивание и сушка после очистки, ДВУ ополаскивание и сушка эндоскопов. В дальнейшем обработанные эндоскопы хранятся в асептических условиях. При проведении автоматизированного цикла обработки обязательно необходимо выполнять все этапы ручной очистки эндоскопа до этапа проведения ДВУ.

Предварительная очистка

Проводится в процедурной  сразу после завершения  эндоскопической манипуляции и предназначена для удаления основных  загрязнений с поверхности и каналов эндоскопа.

1. Сразу после процедуры в течение нескольких секунд провести аспирацию воздуха.

2.Протереть рабочую часть эндоскопа от проксимального к дистальному концу салфеткой, смоченной в растворе моющего средства.

3.Опустить дистальный конец эндоскопа в контейнер с раствором моющего средства и аспирировать  раствор через инструментальный канал (200-250мл р-ра).

4.Отсоединить эндоскоп от осветителя, аспирирующего отсоса.

5.Переместить эндоскоп в упакованном виде  ( простынь, закрытый контейнер, лоток) в моечно-дезинфекционное помещение. Примечание: раствор для промывки должен меняться после каждого пациента!

Тест на герметичность.

Позволяет определить внешние и внутренние повреждения эндоскопа до его погружения в раствор химических средств, во избежание серьезных повреждений при контакте с ними.

1. Снять все каналы и  другие детали, если это указано  в инструкции производителя.

2.Подключить тестер к устройству подачи воздуха и убедиться в его поступлении.

3.Присоединить тестер к эндоскопу и подать воздух для создания избыточного давления в аппарате.

4.Полностью погрузить под воду эндоскоп, с помощью винтового блока управления согнуть дистальную часть во всех  направлениях, наблюдая за наличием или отсутствием струи пузырьков воздуха. Длительное наличие «дорожки» из пузырьков воздуха свидетельствует о нарушении герметичности эндоскопа.

5.После завершения проверки на герметичность сбросить давление ( отключив подачу воздуха на тестер или открыв клапан манометра), извлечь эндоскоп (коннектор эндоскопа с подключенным тестером) из воды и через несколько секунд отсоединить тестер.

Окончательная /предстерилизационная очистка.

Самый главный этап обработки. Проводится с целью полного удаления органических и неорганических загрязнений.

1. Наполнить емкость / мойку объемом не менее 10л. Свежеприготовленным раствором моющего средства.

2. Присоединить к эндоскопу всеканальный ирригатор, адаптеры, промывочные трубки.

3.Полностью загрузить съемные детали и эндоскоп в раствор моющего средства и заполнить им все каналы с помощью шприца/ насоса. Выдержать экспозицию, указанную в инструкции по применению используемого средства.

4.После завершения экспозиции несколько раз промыть каналы моющим раствором, отсоединить всеканальный ирригатор, адаптеры, трубки.

5. Очистить от загрязнений внешнюю поверхность эндоскопа салфетками (одноразовыми губками),  а торцевую часть специальной щеткой. При проведении механической очистки всегда необходимо держать эндоскоп полностью погруженным в раствор, чтобы избежать разбрызгивания контаминированной жидкости.

6.Очистить специальными щетками порты, аспирационный канал, клапан подачи воздуха/ воды, клапан инструментального канала и другие съемные детали, отверстия и полости.

7.Обработать щеткой все доступные каналы эндоскопа. После каждого выхода щетки из канала и порта ее необходимо очистить в растворе, удалив все видимые загрязнения.

8.Щетки многоразового использования в последующем необходимо подвергать дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации.

9.После завершения очистки каналов присоединить всеканальный ирригатор, адаптеры для дополнительных каналов, промывочные трубки, через которые вновь промыть все каналы раствором от остатков загрязнений.

10.Удалить моющий раствор из каналов воздухом с помощью шприца ( насоса).

Ополаскивание и сушка эндоскопов.

Проводится с целью удаления моющего средства с поверхности и каналов эндоскопа и для  предупреждения разведения средства для ДВУ/ стерилизации.

1.Погрузить эндоскоп с присоединенным всеканальным ирригатором, адаптерами, трубками и съемными деталями в емкость /мойку со свеженалитой водой.

2. Тщательно отмыть салфетками внешние поверхности эндоскопа и все съемные детали.

3.Заполнить каналы и промыть их водой несколько раз с помощью шприца (насоса).

4. Удалить воду из всех каналов воздухом с помощью шприца.

5. Перенести эндоскоп с присоединенным всеканальным ирригатором, адаптерами , трубками и съемными деталями на чистую простынь или чистую рабочую поверхность .

6. Внешнюю поверхность эндоскопа высушить чистыми салфетками.

7. Каналы просушить воздухом с помощью шприца.

ДВУ

Проводится с целью деконтаминации эндоскопа.

1.Полностью погрузить эндоскоп с присоединенным ирригатором, адаптерами, трубками и все съемные детали в емкость  со средством для ДВУ.

2.Заполнить все каналы эндоскопа средством, вытеснив из них воздух с помощью шприца.

3.Удалить пузырьки воздуха с поверхности рубашки эндоскопа стерильной салфеткой.

4.Накрыть емкость плотно прилегающей крышкой.

5.Установить таймер и выдержать требуемую для химического средства экспозицию.

6.Дальнейшие манипуляции проводятся в условиях, исключающих вторичную контаминацию эндоскопа микроорганизмами. Персонал проводит гигиеническую обработку рук и надевает стерильные перчатки и маску.

7.После окончания выдержки вытеснить раствор для ДВУ из каналов воздухом. Примечание! Дезинфицирующий раствор многократного действия должен проверяться на его активность с помощью тест- полосок!

Ополаскивание и сушка эндоскопов

Проводится с целью удаления раствора химического средства для предотвращения его негативного воздействия на пациента.

1. Перенести эндоскоп с присоединенным ирригатором, адаптерами, трубками, а так же все съемные детали в емкость с питьевой водой (эндоскопы для исследования ЖКТ), со стерильной или кипяченой водой (бронхоскопы), в  стерильную емкость со стерильной водой ( эндоскопы для стерильных манипуляций).

2.Тщательно отмыть поверхность эндоскопа и съемные детали, а затем промыть все каналы водой. Длительность отмывки и кратность смены воды должны соответствовать инструкции на используемое средство для ДВУ.

3.Перенести эндоскоп с присоединенным ирригатором, адаптерами, трубками на стерильную простынь.

4.Тщательно продуть все каналы воздухом при помощи стерильного шприца.

5.Для дополнительной сушки каналов рекомендуется промыть их 70% спиртом (эндоскопы подвергнутые ДВУ)

6. Продуть каналы воздухом.

7.Удалить всеканальный ирригатор, адаптеры, трубки.

8. Высушить внешние поверхности эндоскопа стерильным материалом.

9.Тщательно высушить все съемные детали.

Хранение и транспортировка эндоскопов.

Осуществляется в условиях соблюдения предупреждения вторичной контаминации.

1. Хранение съемных деталей проводится отдельно от эндоскопа в стерильном материале.

2. Эндоскоп без упаковки ( на стойке в подвешенном виде при условии недопущения контактной контаминации) или в негерметичной стерильной  упаковке хранят не более 3ч, после чего перед использованием подвергают повторной ДВУ.

3.Более 3ч. и между сменами эндоскопы следует хранить в асептических условиях (герметичная стерильная упаковка или специализированные шкафы).

4. Транспортировка эндоскопов осуществляется только в закрытой герметичной или негерметичной стерильной упаковке с использованием специальных лотков ( тележек).

5. Эндоскопы для стерильных  процедур хранят только в стерильных условиях. Контейнеры для подачи воды в эндоскоп должен проходить ежедневную очистку с последующей ДВУ, вода в него должна наливаться только стерильная.

Контроль качества обработки эндоскопов и инструментов к ним.

Контроль качества предстерилизационной очистки.

-контролю подлежат не менее одного эндоскопа каждого наименования и не менее  трех  одновременно обработанных инструментов.

-качество очистки оценивают путем проведения азопирамовой и фенолфталеиновой проб.

-в случае положительной пробы все инструменты подвергают повторной  очистки.

Контроль качества  дезинфекции.

- о качестве дезинфекции эндоскопов судят по отсутствию в смывах бактерий.

- плановый контроль качества дезинфекции эндоскопов проводят ежеквартально внеплановый- после возвращения эндоскопа из ремонта.

- взятие смывов осуществляется стерильными марлевыми салфетками, смоченными в физиологическом растворе.

- инструментальный канал эндоскопа промывают с помощью шприца 20 мл стерильной воды и собирают ее в пробирку.